## Sinonímia:

Teste Rápido - HIV-1/2

## Método:

Imunocromatografia e fluxo lateral

## Uso pretendido:

O Teste Rápido HIV-1/2 - Bio-Manguinhos é um teste de triagem de uso único, que usa um coquetel de antígenos para detectar anticorpos para HIV-1/2 em soro, plasma e sangue total em humanos.

## Princípio do Teste:

O Teste Rápido HIV-1/2 - Bio-Manguinhos emprega uma combinação de uma proteína conjugada com partículas de ouro coloidal e antígenos de HIV-1/2 ligados a uma fase sólida (membrana). A AMOSTRA é aplicada ao respectivo poço (S), seguida pela adição de um tampão de corrida. O tampão propicia o fluxo lateral dos componentes liberados, promovendo a ligação dos anticorpos aos antígenos. Os anticorpos presentes (caso existam), se ligam às proteínas específicas conjugadas ao ouro coloidal. No caso de uma amostra ser positiva o complexo “imuno-conjugado” migra na membrana de nitrocelulose, sendo capturado pelos antígenos fixados na área do TESTE (T) e produzindo uma linha roxo/rosa. Na ausência de anticorpos para HIV-1/2, a linha roxo/rosa não aparece na área do teste. Em todos os casos, a amostra continua a migrar na membrana produzindo uma linha roxo/rosa na área de CONTROLE (C), o que demonstra o funcionamento adequado dos reagentes.

## Dados da amostra:

| # Material biológico | Sangue total com EDTA, soro ou plasma. |
| --- | --- |
| Volume ideal | 5ml sangue com EDTA, 2ml soro e plasma. |
| Estabilidade / Conservação | 2-8°C, podendo ser usadas em até 3 dias |
| Transporte | Deve vir acondicionado em estante ou suporte apropriado. |

## Material necessário

MATERIAL FORNECIDO:

Identificação Componentes Apresentação

Suportes contendo antígenos de 20 suportes HIV-1/2 e o conjugado de ouro coloidal adsorvidos em membranas especiais

Tampão de Corrida 1 Fr. 5 mL

Alças coletoras descartáveis (5 μL) 20 alças

Lancetas estéreis descartáveis 20 lancetas

Curativo Adesivo Estéril 20 adesivos

Manual de Instrução de Uso

MATERIAL NECESSÁRIO, MAS NÃO FORNECIDO:

- Cronômetro

OBS: em caso de coleta de sangue do dedo, também é necessário:

- algodão;

- álcool 70%.

CONSERVAÇÃO E ESTOCAGEM DO MATERIAL:

Manter a temperatura ambiente (até 30ºC).

Obs: em locais em que a temperatura ambiente ultrapasse os 30°C, recomendamos conservar o kit em geladeira (2-8°C) desde o recebimento do produto.

## ATENÇÃO: nunca congelar os kits.

## Técnica:

1. Certifique-se de que a amostra a ser testada esteja à temperatura ambiente. Caso a amostra esteja refrigerada ou congelada, permita que esta alcance a temperatura ambiente antes de ser testada.

2. Retire o número de componentes dos kits TESTE RÁPIDO HIV-1/2 - BIO-MANGUINHOS necessários e coloque-os sobre uma superfície plana.

3. Identifique o suporte do teste com as iniciais do nome do paciente ou seu número de identificação.

4. Verifique a integridade de todos os componentes e a inexistência de linhas na janela do suporte de teste. Caso contrário, descartar o teste.

5. As amostras devem ser homogeneizadas antes de usar; Encoste a alça coletora de 5 μL na amostra a ser testada, permitindo que a alça se encha com o líquido (soro, plasma ou sangue).

Obs.: em caso de coleta de sangue da ponta do dedo, utilize as lancetas (inclusas no kit), de acordo com as instruções de uso que as acompanham.

6. Segurando a alça coletora na posição vertical, encoste-a na área de aplicação da AMOSTRA (S) do suporte para liberar 5 μL de amostra.

7. Vire o frasco de tampão e mantenha-o na vertical (sem inclinar) sobre o poço da AMOSTRA (S). Adicione o tampão lentamente, gota por gota: não mais que 3 gotas (~120 μL) devem ser adicionadas ao poço da AMOSTRA (S).

8. Deixe o teste correr por 10 minutos à temperatura ambiente. Caso não haja migração após 3 minutos, descarte o teste.

9. Leia os resultados do teste 10 minutos após a adição do tampão. Em seguida, descarte o suporte, a alça e a lanceta utilizadas no teste em um recipiente para descarte de materiais de risco biológico.

- Interpretação Técnica:

Um resultado não reagente é indicado por uma linha roxo/rosa na área de CONTROLE (C), e nenhuma linha na área de TESTE (T). Um resultado não-reagente em 10 minutos indica a ausência de anticorpos para HIV-1/2 na amostra.

A detecção de duas linhas roxo/rosa, uma na área de CONTROLE (C) e outra na área de TESTE (T), indica um resultado reagente. A intensidade da linha na área de TESTE (T) varia de claro a muito escura conforme a concentração de anticorpos específicos. Assim, a linha na área de TESTE (T) pode ter aparência diferente da linha na área de CONTROLE (C); isto não invalida o teste.

Nota: mesmo uma linha muito clara na área de TESTE (T) deve ser considerada um resultado reagente. Um resultado reagente deve ser confirmado conforme recomendações do MS (Ministério da Saúde).

Resultados Inválidos

Uma linha roxo/rosa deve sempre aparecer na área de CONTROLE (C), não importando se a LINHA TESTE (T) aparece ou não na área devida. Caso uma linha roxo/rosa não seja visível na área de CONTROLE(C), o teste deve ser considerado inválido. Um resultado inválido de teste não pode ser interpretado. Descarte o material e repita o procedimento com novo suporte de teste e nova amostra. Caso o problema persista, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800.210.310.

- O acúmulo de hemácias na extremidade esquerda do suporte pode ocorrer em raras ocasiões e não interfere no resultado do teste.

## Controle de Qualidade:

Ao término do teste, uma linha roxo/rosa aparecerá na área de CONTROLE (C), tanto nas amostras negativas quanto nas positivas. Esta linha serve de controle interno, confirmando o desempenho adequado do teste.

## Cuidados e Precauções

- Os testes nunca devem ser utilizados após sua data de validade;

- − Componentes ou kits de lotes diferentes nunca devem ser misturados;

- − A integridade dos componentes do kit sempre deve ser verificada. Em especial, assegure-se que a embalagem dos suportes esteja intacta e que nenhuma linha seja visível na janela do suporte de teste. Caso algum dos componentes do kit demonstre irregularidade, descarte-o(s)

- Nunca pingue sangue diretamente da ponta do dedo no suporte de teste

- utilize sempre a alça coletora fornecida no kit, segundo as orientações

- Nunca adicione volumes de amostra superiores ao preconizado (5 μL);

- Nunca leia os resultados após o período preconizado para a realização do teste (10 minutos);

- LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO:

O procedimento do TESTE RÁPIDO HIV-1/2 - BIO-MANGUINHOS e a interpretação dos resultados devem ser criteriosamente seguidos. Este é um teste de triagem designado para detectar anticorpos contra HIV-1/2 em soro, plasma ou sangue total em humanos. Outros fluidos corporais ou pool de soro ou plasma combinados não devem ser usados.

## Para resultados reativos, a avaliação clínica da situação do paciente deve ser realizada antes de um diagnóstico final ser feito. O teste rápido não deve ser usado como único diagnóstico para a infecção do HIV. Um resultado não reativo não exclui totalmente a possibilidade da infecção pelo HIV-1/2.

## Bibliografia:

1. Essex, M. (1999) Human immunodeficiency viruses in the developing world. Adv Virus Res 53:71-88.

2. Kanki, P.J.; Hopper, J.R. and Essex, M. (1978) The origins of HIV-1 and HTLV-4/HIV/2. Ann N Y Acad Sci 511: 370-375.

3. Nicoll, A.; Gill, O.N. (1999) The global impact of HIV infection and disease. Commum Dis. Publ Health 2: 85-95.

4. Valdiserri, R.O.; Holtgrave, D.R.; West, G.R. (1999) Promoting early diagnosis and entry into care. AIDS 13: 2317-2330.

5. AIDSCAP/Family Health International, Harvard School of Public Health, UNAIDS. The status and trends of the Global HIV/AIDS Pandemic Symposium final report, July 5-6, 1996, Vancouver, Canada.

6. Essex,M.; Kanki, P.J.; Marlink, R., et al. (1990) Antigenic characterization of the human immunodeficiency viruses. J Am Acad Dermatol 22:1206-1210.

7. Essex, M.; McLane , M.F.; Lee, T.H. et al. (1983) Antibodies to cell membrane antigens associated with human T-cell leukemia